ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ Μ.Τ.Ν

1.Η πολυθρόνα αιμοκάθαρσης να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη ,σύγχρονης
τεχνολογίας κατάλληλη για χρήση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
2.Η πολυθρόνα να φέρεται σε τροχήλατη βάση τεσσάρων αντιστατικών τροχών βαρέως
τύπου, με κεντρικό μηχανισμό πέδησης των τεσσάρων τροχών (κεντρικό φρένο),
εκατέρωθεν στα πίσω μέρη, περιστρεφόμενους περί τον κάθετο άξονά τους.
3.Να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 220V/50HZ και να διαθέτει μπαταρία η οποία θα
επιτρέπει την επαναφορά της πολυθρόνας σε όρθια θέση σε περίπτωση διακοπής
ηλεκτρικού ρεύματος.
4.Να έχει μονωμένο μετασχηματιστή και να τροφοδοτεί τους μηχανισμούς και το
χειριστήριο με χαμηλή τάση, σύμφωνα με τα διεθνή STANDARD, για την ασφάλεια του
ασθενή –νοσηλευτή. Nα διαθέτει ισοδυναμικό αγωγό προστασίας (γείωση).
5.Η πολυθρόνα να μπορεί να δέχεται ασθενείς σωματικού βάρους έως και 200 κιλά
τουλάχιστον.
6.Η πολυθρόνα να διαθέτει τουλάχιστον πέντε κινητήρες με ενσύρματο χειριστήριο για
ρύθμιση των κινήσεων.
7.Η κυρίως πολυθρόνα να έχει δυνατότητα πολλαπλών κινήσεων όπως:
α .Ανεξάρτητη κίνηση των τριών τμημάτων της (πλάτη έως 60 μοίρες –κάθισμα έως 20
μοίρες –πόδια έως 20 μοίρες )
β. Να γίνεται reset σε έκπτυξη έως 20cm και να διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα για την
προστασία του δέρματος.
γ. Να κάνει ρύθμιση του ύψους από 55cm-80cm (25cm περιθώριο αυξομείωσης).
δ.1) Να επιτυγχάνεται η ανεξάρτητη και αυτόματη ρύθμιση της πολυθρόνας για τη θέση
trendelenburg, ως και η άμεση επαναφορά αυτής με ένα μόνο πλήκτρο σε χρόνο όχι
μεγαλύτερο των 15sec. Επίσης να διαθέτει ρύθμιση SHOCK, η οποία φέρνει τον ασθενή
σε στάση ανάσκελα με τα πόδια σε υπερυψωμένη θέση.
2) Να έχει δυνατότητα επαναφοράς από τη θέση SHOCK στην θέση καθίσματος με το
πάτημα του ίδιου πλήκτρου ή διακόπτη.
3) Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης σε οριζόντια σταθερή θέση, ως χειρουργικό κρεβάτι.
ε. Είναι απαραίτητο όλες οι κινήσεις να είναι ηλεκτρικές για κάθε μηχανισμό και να
γίνονται μέσω χειριστηρίου με ιδιαίτερο πλήκτρο αφής για κάθε επιλογή.
Σελίδα 1 από 2
8.Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι φάρδος 80-90 εκ. περίπου , μήκος 205-220εκ
περίπου και ηλεκτρική ρύθμιση ύψους 55-80 εκ. περίπου.
9. Να έχει στρώμα κατασκευασμένο από ειδικό αντιβακτηριδιακό, άκαυστο υλικό
μεγάλης αντοχής και να έχει κατάλληλη ανθεκτική επένδυση για προστασία από φθορές.
Να καθαρίζεται χωρίς πρόβλημα από όλα τα εγκεκριμένα απολυμαντικά και υγρά
καθαρόαιμου, χωρίς πτυχώσεις, εσοχές και συρραφές ώστε να αποφεύγονται εστίες
μικροβίων.
10.Να διαθέτει ρυθμιζόμενο ενσωματωμένο μαξιλάρι κεφαλής το οποίο να μετακινείται
εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή.
11. Να έχει πλήρως καλυμμένα τα μηχανικά και τα ηλεκτρικά μέρη (μοτέρ, έμβολα,
καλώδια κ.λ.π.).
12.Να έχει βραχίονες κατασκευασμένους από το ίδιο υλικό, φαρδείς, σταθερούς με
ειδική άρθρωση που να επιτρέπουν τη ρύθμισή τους σε πολλαπλές θέσεις στους άξονες
(ύψος, κλίση, περιστροφή). Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της βάσης του
βραχίονα αναλόγως του ύψους του ασθενή για απόλυτη ευθυγράμμιση του χεριού. H
άρθρωση να σταθεροποιείται στην επιθυμητή θέση με εύχρηστο μηχανισμό και με
μέγιστο βάρος 25kg/βραχιόνιο.